## Referenzen Vollblut Plasma
Blutzuckerwerte Katzen Einstellung mit Langzeitinsulin Lantus oder Levemir | Vollblut | Plasma- äquivalent
Glukometer - Anzeige mg/dl | z.B. Contour | z.B. Precision Xceed, GlucoCheck
Nierenschwelle ca. | 200 - 220 | 280 - 310
relativ sicher ab Anzeige | ≤ 160 | ≤ 225
physiologisch ca. | ≤ 100 | ≤ 140
relativ sicher ab Anzeige | ≤ 80 | ≤ 110
optimaler Anzeigebereich nicht physiologisch ca. | 70 - 160 | 100 - 225 | Ziel: sicheres Unterschreiten der Nierenschwelle, Sicherheitspuffer zur Hypoglykämie
optimaler Anzeigebereich physiologisch ca. | 50 - 80 | 70 - 110 | Ziel: Einstellung auf physiologische Werte
unbedingt gegensteuern bei Anzeigewerten ca. | ≤ 40 | ≤ 55

## Referenzbereiche
Abweichung zur Anzeige |  | min von | max bis | Anzeige mg/dl | Vollblut |  |  | Plasma- äquivalent | Anzeige mg/dl | min von | max bis | Abweichung zur Anzeige
- % | + % |  |  |  | z.B. Contour |  |  | z.B. Precision Xceed, GlucoCheck |  |  |  | - % | + %
Messungenauigkeit |  | - 20 % | + 20 % | [6 empty] | - 20 % | + 20 % | Messungenauigkeit
-20 | 20 | 500 | 750 | 600 |  |  |  |  | 600 | 500 | 750 | -20 | 20
-20 | 20 | 483.3333 | 725 | 580 |  |  |  |  | 580 | 483.3333 | 725 | -20 | 20
-20 | 20 | 466.6667 | 700 | 560 |  |  |  |  | 560 | 466.6667 | 700 | -20 | 20
-20 | 20 | 450 | 675 | 540 |  |  |  |  | 540 | 450 | 675 | -20 | 20
-20 | 20 | 433.3333 | 650 | 520 |  |  |  |  | 520 | 433.3333 | 650 | -20 | 20
-20 | 20 | 416.6667 | 625 | 500 |  |  |  |  | 500 | 416.6667 | 625 | -20 | 20
-20 | 20 | 400 | 600 | 480 |  |  |  |  | 480 | 400 | 600 | -20 | 20
-20 | 20 | 383.3333 | 575 | 460 |  |  |  |  | 460 | 383.3333 | 575 | -20 | 20
-20 | 20 | 366.6667 | 550 | 440 |  |  |  |  | 440 | 366.6667 | 550 | -20 | 20
-20 | 20 | 350 | 525 | 420 |  |  |  |  | 420 | 350 | 525 | -20 | 20
-20 | 20 | 333.3333 | 500 | 400 |  |  |  |  | 400 | 333.3333 | 500 | -20 | 20
-20 | 20 | 316.6667 | 475 | 380 |  |  |  |  | 380 | 316.6667 | 475 | -20 | 20
-20 | 20 | 300 | 450 | 360 |  |  |  |  | 360 | 300 | 450 | -20 | 20
-20 | 20 | 283.3333 | 425 | 340 |  |  |  |  | 340 | 283.3333 | 425 | -20 | 20
-20 | 20 | 266.6667 | 400 | 320 |  |  |  |  | 320 | 266.6667 | 400 | -20 | 20
-20 | 20 | 250 | 375 | 300 |  |  |  | Nierenschwelle ca. 280 - 300 | 300 | 250 | 375 | -20 | 20
-20 | 20 | 241.6667 | 362.5 | 290 |  |  |  |  | 290 | 241.6667 | 362.5 | -20 | 20
-20 | 20 | 233.3333 | 350 | 280 |  |  |  |  | 280 | 233.3333 | 350 | -20 | 20
-20 | 20 | 225 | 337.5 | 270 |  |  |  |  | 270 | 225 | 337.5 | -20 | 20
-20 | 20 | 216.6667 | 325 | 260 |  |  |  |  | 260 | 216.6667 | 325 | -20 | 20
-20 | 20 | 208.3333 | 312.5 | 250 |  |  |  |  | 250 | 208.3333 | 312.5 | -20 | 20
-20 | 20 | 200 | 300 | 240 |  |  |  |  | 240 | 200 | 300 | -20 | 20
-20 | 20 | 191.6667 | 287.5 | 230 |  |  |  |  | 230 | 191.6667 | 287.5 | -20 | 20
-20 | 20 | 183.3333 | 275 | 220 | Nierenschwelle ca. 200 - 220 |  |  | "sichere" Nierenschwelle | 224 | 186.6667 | 280 | -20 | 20
-20 | 20 | 175 | 262.5 | 210 |  |  |  |  | 210 | 175 | 262.5 | -20 | 20
-20 | 20 | 166.6667 | 250 | 200 |  |  |  |  | 200 | 166.6667 | 250 | -20 | 20
-20 | 20 | 162.5 | 243.75 | 195 |  |  |  |  | 195 | 162.5 | 243.75 | -20 | 20
-20 | 20 | 158.3333 | 237.5 | 190 |  |  |  |  | 190 | 158.3333 | 237.5 | -20 | 20
-20 | 20 | 154.1667 | 231.25 | 185 |  |  |  |  | 185 | 154.1667 | 231.25 | -20 | 20
-20 | 20 | 150 | 225 | 180 |  |  |  |  | 180 | 150 | 225 | -20 | 20
-20 | 20 | 145.8333 | 218.75 | 175 |  |  |  |  | 175 | 145.8333 | 218.75 | -20 | 20
-20 | 20 | 145 | 217.5 | 174 |  |  |  |  | 174 | 145 | 217.5 | -20 | 20
-20 | 20 | 141.6667 | 212.5 | 170 |  |  |  |  | 170 | 141.6667 | 212.5 | -20 | 20
-20 | 20 | 140 | 210 | 168 |  |  |  | potentiell physiologischer Bereich < ca. 140 | 168 | 140 | 210 | -20 | 20
-20 | 20 | 137.5 | 206.25 | 165 |  |  |  |  | 165 | 137.5 | 206.25 | -20 | 20
-20 | 20 | 133.3333 | 200 | 160 | "sichere" Nierenschwelle |  |  |  | 160 | 133.3333 | 200 | -20 | 20
-20 | 20 | 129.1667 | 193.75 | 155 |  |  |  |  | 155 | 129.1667 | 193.75 | -20 | 20
-20 | 20 | 125 | 187.5 | 150 |  |  |  |  | 150 | 125 | 187.5 | -20 | 20
-20 | 20 | 120.8333 | 181.25 | 145 |  |  |  |  | 145 | 120.8333 | 181.25 | -20 | 20
-20 | 20 | 116.6667 | 175 | 140 |  |  |  |  | 140 | 116.6667 | 175 | -20 | 20
-20 | 20 | 112.5 | 168.75 | 135 |  |  |  |  | 135 | 112.5 | 168.75 | -20 | 20
-20 | 20 | 108.3333 | 162.5 | 130 |  |  |  |  | 130 | 108.3333 | 162.5 | -20 | 20
-20 | 20 | 104.1667 | 156.25 | 125 |  |  |  |  | 125 | 104.1667 | 156.25 | -20 | 20
-20 | 20 | 100 | 150 | 120 | potentiell physiologischer Bereich < ca. 100 |  |  |  | 120 | 100 | 150 | -20 | 20
-20 | 20 | 95.8333 | 143.75 | 115 |  |  |  |  | 115 | 95.8333 | 143.75 | -20 | 20
-20 | 20 | 91.6667 | 137.5 | 110 |  |  | mut-maßliches Optimum Anzeige 70 - 110 |  | 110 | 91.6667 | 137.5 | -20 | 20
-20 | 20 | 87.5 | 131.25 | 105 |  |  |  | "sicher" physiologischer Bereich ca. 70 - 130 | 105 | 87.5 | 131.25 | -20 | 20
-20 | 20 | 83.3333 | 125 | 100 |  |  |  |  | 100 | 83.3333 | 125 | -20 | 20
-20 | 20 | 82.5 | 123.75 | 99 |  |  |  |  | 99 | 82.5 | 123.75 | -20 | 20
-20 | 20 | 81.6667 | 122.5 | 98 |  |  |  |  | 98 | 81.6667 | 122.5 | -20 | 20
-20 | 20 | 80.8333 | 121.25 | 97 |  |  |  |  | 97 | 80.8333 | 121.25 | -20 | 20
-20 | 20 | 80 | 120 | 96 |  |  |  |  | 96 | 80 | 120 | -20 | 20
-20 | 20 | 79.1667 | 118.75 | 95 |  |  |  |  | 95 | 79.1667 | 118.75 | -20 | 20
-20 | 20 | 78.3333 | 117.5 | 94 |  |  |  |  | 94 | 78.3333 | 117.5 | -20 | 20
-20 | 20 | 77.5 | 116.25 | 93 |  |  |  |  | 93 | 77.5 | 116.25 | -20 | 20
-20 | 20 | 76.6667 | 115 | 92 |  |  |  |  | 92 | 76.6667 | 115 | -20 | 20
-20 | 20 | 75.8333 | 113.75 | 91 |  |  |  |  | 91 | 75.8333 | 113.75 | -20 | 20
-20 | 20 | 75 | 112.5 | 90 |  |  |  |  | 90 | 75 | 112.5 | -20 | 20
-20 | 20 | 74.1667 | 111.25 | 89 |  |  |  |  | 89 | 74.1667 | 111.25 | -20 | 20
-20 | 20 | 73.3333 | 110 | 88 |  |  |  |  | 88 | 73.3333 | 110 | -20 | 20
-20 | 20 | 72.5 | 108.75 | 87 |  |  |  |  | 87 | 72.5 | 108.75 | -20 | 20
Messungenauigkeit |  | - 15 % | + 20 % | [6 empty] | - 15 % | + 20 % | Messungenauigkeit
-15 | 20 | 74.7826 | 107.5 | 86 |  |  |  |  | 86 | 74.7826 | 107.5 | -15 | 20
-15 | 20 | 73.913 | 106.25 | 85 |  |  |  |  | 85 | 73.913 | 106.25 | -15 | 20
-15 | 20 | 73.0435 | 105 | 84 |  |  |  |  | 84 | 73.0435 | 105 | -15 | 20
-15 | 20 | 72.1739 | 103.75 | 83 |  |  |  |  | 83 | 72.1739 | 103.75 | -15 | 20
-15 | 20 | 71.3043 | 102.5 | 82 |  |  |  |  | 82 | 71.3043 | 102.5 | -15 | 20
-15 | 20 | 70.4348 | 101.25 | 81 |  |  |  |  | 81 | 70.4348 | 101.25 | -15 | 20
-15 | 20 | 69.5652 | 100 | 80 | "sicher" physiologischer Bereich ca. 54 - 100 | erfahrungs-gemäßes Optimum Anzeige 50 - 80 |  |  | 80 | 69.5652 | 100 | -15 | 20
-15 | 20 | 68.6957 | 98.75 | 79 |  |  |  | potentiell physiologisch, potentielle Hypoglykämie | 79 | 68.6957 | 98.75 | -15 | 20
-15 | 20 | 67.8261 | 97.5 | 78 |  |  |  |  | 78 | 67.8261 | 97.5 | -15 | 20
-15 | 20 | 66.9565 | 96.25 | 77 |  |  |  |  | 77 | 66.9565 | 96.25 | -15 | 20
-15 | 20 | 66.087 | 95 | 76 |  |  |  |  | 76 | 66.087 | 95 | -15 | 20
-15 | 20 | 65.2174 | 93.75 | 75 |  |  |  |  | 75 | 65.2174 | 93.75 | -15 | 20
-15 | 20 | 64.3478 | 92.5 | 74 |  |  |  |  | 74 | 64.3478 | 92.5 | -15 | 20
-15 | 20 | 63.4783 | 91.25 | 73 |  |  |  |  | 73 | 63.4783 | 91.25 | -15 | 20
-15 | 20 | 62.6087 | 90 | 72 |  |  |  |  | 72 | 62.6087 | 90 | -15 | 20
-15 | 20 | 61.7391 | 88.75 | 71 |  |  |  |  | 71 | 61.7391 | 88.75 | -15 | 20
-15 | 20 | 60.8696 | 87.5 | 70 |  |  |  |  | 70 | 60.8696 | 87.5 | -15 | 20
-15 | 20 | 60 | 86.25 | 69 |  |  |  |  | 69 | 60 | 86.25 | -15 | 20
-15 | 20 | 59.1304 | 85 | 68 |  |  |  |  | 68 | 59.1304 | 85 | -15 | 20
-15 | 20 | 58.2609 | 83.75 | 67 |  |  |  |  | 67 | 58.2609 | 83.75 | -15 | 20
-15 | 20 | 57.3913 | 82.5 | 66 |  |  |  |  | 66 | 57.3913 | 82.5 | -15 | 20
-15 | 20 | 56.5217 | 81.25 | 65 |  |  |  |  | 65 | 56.5217 | 81.25 | -15 | 20
Messungenauigkeit |  | - 15 % | + 15 % | [6 empty] | - 15 % | + 15 % | Messungenauigkeit
-15 | 15 | 55.6522 | 75.2941 | 64 |  |  |  |  | 64 | 55.6522 | 75.2941 | -15 | 15
-15 | 15 | 54.7826 | 74.1176 | 63 |  |  |  |  | 63 | 54.7826 | 74.1176 | -15 | 15
-15 | 15 | 53.913 | 72.9412 | 62 |  |  |  |  | 62 | 53.913 | 72.9412 | -15 | 15
-15 | 15 | 53.0435 | 71.7647 | 61 | potentiell physiologisch, potentielle Hypoglykämie |  |  |  | 61 | 53.0435 | 71.7647 | -15 | 15
-15 | 15 | 52.1739 | 70.5882 | 60 |  |  |  |  | 60 | 52.1739 | 70.5882 | -15 | 15
-15 | 15 | 51.3043 | 69.4118 | 59 |  |  |  | zunehmende Gefahr einer hypo-glykämischen Krise Vorsicht bei Anzeige < 55 | 59 | 51.3043 | 69.4118 | -15 | 15
-15 | 15 | 50.4348 | 68.2353 | 58 |  |  |  |  | 58 | 50.4348 | 68.2353 | -15 | 15
-15 | 15 | 49.5652 | 67.0588 | 57 |  |  |  |  | 57 | 49.5652 | 67.0588 | -15 | 15
-15 | 15 | 48.6957 | 65.8824 | 56 |  |  |  |  | 56 | 48.6957 | 65.8824 | -15 | 15
-15 | 15 | 47.8261 | 64.7059 | 55 |  |  |  |  | 55 | 47.8261 | 64.7059 | -15 | 15
-15 | 15 | 46.9565 | 63.5294 | 54 |  |  |  |  | 54 | 46.9565 | 63.5294 | -15 | 15
-15 | 15 | 46.087 | 62.3529 | 53 |  |  |  |  | 53 | 46.087 | 62.3529 | -15 | 15
-15 | 15 | 45.2174 | 61.1765 | 52 |  |  |  |  | 52 | 45.2174 | 61.1765 | -15 | 15
-15 | 15 | 44.3478 | 60 | 51 |  |  |  |  | 51 | 44.3478 | 60 | -15 | 15
-15 | 15 | 43.4783 | 58.8235 | 50 |  |  |  |  | 50 | 43.4783 | 58.8235 | -15 | 15
-15 | 15 | 42.6087 | 57.6471 | 49 |  |  |  |  | 49 | 42.6087 | 57.6471 | -15 | 15
-15 | 15 | 41.7391 | 56.4706 | 48 |  |  |  |  | 48 | 41.7391 | 56.4706 | -15 | 15
-15 | 15 | 40.8696 | 55.2941 | 47 |  |  |  |  | 47 | 40.8696 | 55.2941 | -15 | 15
-15 | 15 | 40 | 54.1176 | 46 |  |  |  |  | 46 | 40 | 54.1176 | -15 | 15
-15 | 15 | 39.1304 | 52.9412 | 45 | zunehmende Gefahr einer hypo-glykämischen Krise Vorsicht bei Anzeige < 40 |  |  |  | 45 | 39.1304 | 52.9412 | -15 | 15
-15 | 15 | 38.2609 | 51.7647 | 44 |  |  |  |  | 44 | 38.2609 | 51.7647 | -15 | 15
-15 | 15 | 37.3913 | 50.5882 | 43 |  |  |  |  | 43 | 37.3913 | 50.5882 | -15 | 15
-15 | 15 | 36.5217 | 49.4118 | 42 |  |  |  |  | 42 | 36.5217 | 49.4118 | -15 | 15
-15 | 15 | 35.6522 | 48.2353 | 41 |  |  |  |  | 41 | 35.6522 | 48.2353 | -15 | 15
-15 | 15 | 34.7826 | 47.0588 | 40 |  |  |  |  | 40 | 34.7826 | 47.0588 | -15 | 15
-15 | 15 | 33.913 | 45.8824 | 39 |  |  |  |  | 39 | 33.913 | 45.8824 | -15 | 15
-15 | 15 | 33.0435 | 44.7059 | 38 |  |  |  |  | 38 | 33.0435 | 44.7059 | -15 | 15
-15 | 15 | 32.1739 | 43.5294 | 37 |  |  |  |  | 37 | 32.1739 | 43.5294 | -15 | 15
-15 | 15 | 31.3043 | 42.3529 | 36 |  |  |  |  | 36 | 31.3043 | 42.3529 | -15 | 15
-15 | 15 | 30.4348 | 41.1765 | 35 |  |  |  |  | 35 | 30.4348 | 41.1765 | -15 | 15
-15 | 15 | 29.5652 | 40 | 34 |  |  |  |  | 34 | 29.5652 | 40 | -15 | 15
-15 | 15 | 28.6957 | 38.8235 | 33 |  |  |  |  | 33 | 28.6957 | 38.8235 | -15 | 15
-15 | 15 | 27.8261 | 37.6471 | 32 |  |  |  |  | 32 | 27.8261 | 37.6471 | -15 | 15
-15 | 15 | 26.9565 | 36.4706 | 31 |  |  |  |  | 31 | 26.9565 | 36.4706 | -15 | 15
-15 | 15 | 26.087 | 35.2941 | 30 |  |  |  |  | 30 | 26.087 | 35.2941 | -15 | 15

## Vergleichsmessungen
| Contour | x Faktor | GlukoCheck (DM) | x Faktor | Precision Xceed | Contour -> GlukoCheck
| Vollblut |  | Plasmaäquivalent |  | Plasmaäquivalent | Messungen | 37
Hildegard mit Benny | 43 | 1.4884 | 64 |  |  | Ø Faktor | 1.3631
| 61 | 1.4918 | 91
| 57 | 1.3684 | 78 |  |  | Contour -> Precision Xceed
| 166 | 1.4759 | 245 |  |  | Messungen | 13
| 122 | 1.2705 | 155 |  |  | Ø Faktor | 1.4369
| 69 | 1.1884 | 82
| 31 | 1.2903 | 40
| 85 | 1.4118 | 120
| 59 | 1.2373 | 73
| 204 | 1.4265 | 291
| 305 | 1.3246 | 404
| 146 | 1.2877 | 188
| 55 | 1.4545 | 80
| 136 | 1.5147 | 206
| 331 | 1.1118 | 368
| 99 | 1.4545 | 144
| 177 | 1.6441 | 291
| 73 | 1.3836 | 101
| 87 | 1.4253 | 124
| 96 | 1.2708 | 122
| 73 | 1.3562 | 99
| 42 | 1.4286 | 60
| 63 | 1.2381 | 78
| 82 | 1.4512 | 119
| 95 | 1.2632 | 120
| 123 | 1.4553 | 179
| 54 | 1.3704 | 74
| 100 | 1.41 | 141
| 148 | 1.3716 | 203
| 49 | 1.4082 | 69
| 56 | 1.4107 | 79
| 140 | 1.3286 | 186
| 108 | 1.4074 | 152
| 192 | 1.1615 | 223
| 130 | 1.3154 | 171
| 115 | 1.3217 | 152
| 74 | 1.2162 | 90
Iris mit Blue | 136 |  |  | 1.4338 | 195
| 65 |  |  | 1.4462 | 94
| 38 |  |  | 1.2895 | 49
| 85 |  |  | 1.4588 | 124
| 251 |  |  | 1.247 | 313
| 171 |  |  | 1.4269 | 244
| 207 |  |  | 1.3043 | 270
| 46 |  |  | 1.5217 | 70
| 183 |  |  | 1.4754 | 270
| 97 |  |  | 1.0619 | 103
| 119 |  |  | 1.6891 | 201
| 85 |  |  | 1.4706 | 125
| 48 |  |  | 1.8542 | 89